招标文件

项目名称： 100吨汽车衡项目

招标单位：山东金宝电子有限公司

2025年9月15日

第一部分  投标邀请书

山东金宝电子有限公司现就“100吨汽车衡项目”进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，邀请具有相关资质及履约能力的公司参加投标，具体事项如下：

一、招标人：山东金宝电子有限公司

二、项目名称：100吨汽车衡项目

三、投标时间：

技术投标截止时间： 2025.9.19

商务投标截止时间： 2025.9.21

四、技术联系人： 赵金波

联系方式： 13153532152

邮    箱：jinbaosheb@chinajinbao.com

五、商务联系人：刘青松

联系电话：18553511718

报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com

六、投标地点：山东省招远市国大路268号

七、投标保证金:20000.00元

请于2025年 9月19日前公户汇款，底单发给商务联系人。

汇款资料：

名称：山东金宝电子有限公司

账号：5000 6473 3510 017

开户行：恒丰银行招远支行

投标人未中标，投标保证金将在竞标结束后10日内无息返还。中标方的投标保证金将在签订合同后，自动转为履约保证金或10日内无息返还。中标方放弃中标权利，投标保证金将予以没收。未缴纳投标保证金的，一律视为废标。

八、为保证效果，本项目需要先投技术标。确定技术方案后，再投商务标。技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司 设备部 邮箱中jinbaosheb@chinajinbao.com（联系人：赵金波)；商务投标将标书邮寄或直接送达采购部（联系人： 刘青松），邮箱 ：jinbaoxb@chinajinbao.com

第二部分   投标人须知

一、投标要求

1.投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

2.投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

3.招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询、访问（不涉及商业机密内容）的权利。

4.在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

二.投标无效

有以下情形的投标文件，视为无效：

1.逾期未送达投标文件的；

2.未按规定递交密封投标文件的；

3.投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；

4.未加盖公章或无授权委托书的；

三、投标文件的构成

1.资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品专利

2.项目实施案例及相关资料；

3.项目方案

①设备设施配置图纸、清单及详细资料

②《项目解决方案及服务内容》

③项目实施进度计划及人员安排

④售后服务方案

4.报价

提交《设备配置报价》，根据招标方规定的品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等报价。

5.提交在同行业中施工业绩表，包含单位名称、施工内容、联系人及电话。

6.标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成标书

四、保密

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

第三部分  付款及工期要求

一、付款要求

1.付款形式：电子承兑

2.付款方式：

方式一：①到货款40%；②安装完成款20%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

方式二：①预付款30%；②安装完成款30%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

方式三：比上述两者更优越的付款条件。

二、工期要求

1.交货日期：2025.10.20前

2完成日期：2025.10.25前

2.交货地点：招远市金晖路229号。

三、投标方需现场查看

- 项目说明及技术指标、要求

标的描述：

项目名称：100吨汽车衡项目

- 拆除原有60吨汽车衡一台，并转移到招标方指定位置。

- 采购一台100吨汽车衡并安装调试投入运行。

- 投标方负责绘制设计图纸，招标方根据施工图纸进行汽车衡基础施工。

- 投标方负责整个项目的吊装任务，招标方厂内叉车协助装卸。

报价单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1、符合标准和要求

1.1 汽车衡的设计与制造应符合国际标准化组织发布的有关标准；

1.2 若制造商采用等于或高于以上述标准的其他标准，应能向招标方提交这些标准的文本，经招标方认可也可使用。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，投标人所提供的产品性能应达到优等品的标准。

1.3 所有计量单位一律采用国际单位制。

1.4为了称重计量精确，秤体、传感器、显示仪表必须为同一厂家自主研发生产并提供同一品牌厂家计量器具型式批准证书，不得出现第三方产品。投标商为生产商或非生产商（非生产商则必须持有生产商授权证书）。本次采购的汽车衡属于大型贵重精密的设备，在公司进出货物及贸易结算等方面起着十分关键作用，传感器是汽车衡的关键核心部件，需选用梅特勒-托利多、茵泰科、狄纳乔品牌,以确保传感器计量准确、稳定、可靠，使用寿命长。

2、设备主要参数

2.1产品规格： 汽车衡(16m (L)×3.4m(W))

2.2称量额定称量：100吨，称量范围：0-100吨，最大安全过载：125%FS

2.3允许通过的汽车轴载：40吨

2.4检定分度值：50千克，显示分度值：20千克，准确度等级：III级

2.5结构： 3节秤台,钢结构, 秤台刚性：1/1000；安全系数>2.5，端板厚度≥25mm，面板厚度10mm

2.6基础形式：无基坑、浅基坑

2.7电源：220VAC(－15％～＋10％),50Hz±2％

2.8秤台防护等级：室外工作，防护等级IP68

2.9供货产品应保证出场编号及序列号的完整性，为后期产品做服务质保和质量有可追溯性。

2.10秤台结构使用U形截面的冷弯型钢组焊，秤台生产符合ISO3834焊接管理体系认证（提供焊接管理体系认证证书）。整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度要达到十年使用标准。钢材品牌需采用鞍钢、本钢等国内知名钢铁企业所产板材；秤体需满足高强度、高频率的称重作业。投标方所提供设备需要提供秤台疲劳试验报告（150万次以上）

- 3、传感器性能参数技术要求

3.1 摇柱式技术：改善称重性能，现场安装和维护方便。

3.2 数字智能化补偿技术：补偿外界环境因素对精度输出的影响，如温度、非线性、滞后、不稳定性、零点输出变化、电压变动和蠕变。

3.3 防转的连接件设计：传感器采用六角定位设计，确保传感器连接器和电缆不被拧断，减少维护成本。

3.4 全不锈钢焊接密封：防护等级IP69K(需提供检测报告)，防水、防潮、防腐蚀，适用于恶劣工业环境，确保长期可靠的使用寿命。

3.5 坚硬的外壳设计：防止硬物的损伤影响正常工作，适合各类恶劣环境使用。

3.6 不锈钢双屏蔽通讯电缆：可以防止电缆被鼠咬坏。

3.7 加厚型橡胶防尘裙套设计：防止散料、金属粉末侵入传感器支承处而影响计量精度

3.8结构：压式柱型，不锈钢材料外壳，焊接密封

# 3.9额定容量：40吨，IP防护等级：IP69K(需提供检测报告)

3.10最大安全过载：200%F.S，最大极限过载：300%F.S

3.11 计量认证：不低于 OIML C3

3.12	综合精度：不低于OIML C3，蠕变(30分钟)：±0.0167%F.S

3.13	非线性：±0.010%F.S，滞后：±0.016%F.S，重复性：±0.005%F.S

3.14	防雷击能力（最大测试指标）：130000A(需提供检测报告)，使用温度范围：-30℃～+70℃

4、称重显示仪表技术要求

称重仪表，用于联接数字式传感器，除了配置串行接口外，仪表可以连接具有相应接口的打印机打印称重记录，也可与计算机连接，组成称重管理系统。

4.1、 外壳：不锈钢，抗干扰能力强；防尘保护

4.2、传感器接口：

类型：四线制数字传感器

电源电压：12V；

电源电流：500mA；

输入灵敏度：300000d

最大支持传感器个数：16个

A/D转换精度：24位；

4.3、显示：7位7段数码管显示，8个状态指示符，LCD显示屏（分辨率：256*64）

4.4、键盘：数字键0~9；功能键14个

4.5、时钟：可显示年、月、日、分、秒，自动闰年月；不受断电影响。

4.6、大屏幕显示接口：

传输方式：串行电流环输出方式

传输波特率 ：2400（可设置）

4.7、串行通讯接口：传输方式：RS232。波特率：1200/2400/4800/9600/19200可选。

4.8、打印接口：  标准并行输出接口。

4.9、数据贮存： 可贮存1000组车号皮重，可贮存1000组称重记录。

4.10、使用环境：

交流电源：AC220V(﹣15%~ +10%)50Hz（±2%）

直流电源：可外接12V/7Ah蓄电池供电

使用温度： -15℃~ 45℃；

储运温度： -25℃~55℃

相对湿度 ： ≤85%RH

5、无人值守系统技术要求：

5.1数据库接口：

要求跟用友ERP 软件公司配合，能够完成称重管理软件与 ERP 软件数据共享的接口对接。ERP 软件公司在 ERP 软件的数据库中添加一张我公司要求的称重信息数据表，称重管理 软件把过磅数据实时写入 ERP 软件称重信息数据表中，完成称重数据的共享。

5.2无人值守配置清单：

| 序号 |  | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别系 统（含软件） | 车牌识别摄像机 |  | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 室外安装套件 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 视频监控系统 | 高清网络摄像机 | 海康 200 万（含支架） | 台 | 4 |  |
| 4 |  | 硬盘录像机 | 海康含 8T 硬盘 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 显示器 | 22 寸（联想 、戴尔） | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 交换机 | H3C 8 口千兆 | 个 | 2 |  |
| 7 | 红外检测系 统 | 红外光栅 | 艾礼安 | 对 | 2 |  |
| 8 |  | 不锈钢红外箱 | 定制 | 个 | 4 |  |
| 9 | 信号灯 | 红绿双色信号灯 | 红叉绿箭 | 个 | 2 |  |
| 10 | 语音引导系 统 | 功放 | 150W | 个 | 1 |  |
| 11 |  | 喇叭 | 70W 室外 | 个 | 2 |  |
| 12 |  | 麦克风 |  | 个 | 1 |  |
| 13 |  | 语音对讲分机 | TB-8201A | 台 | 2 |  |
| 14 |  | 语音对讲主机 | TBV-DZ8110 | 台 | 1 |  |
| 15 | 状态监测系 统 | 定制大屏幕 | 四行三列 | 台 | 2 |  |
| 16 | 室外控制柜 | PLC 室外控制柜 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 17 | 道闸控制系 统 | 道闸栏杆机 |  | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 车辆检测器 |  | 个 | 2 |  |
| 19 | 电脑控制系 统 | 计算机 | I5/8G/1T/4 串 口 （联想 、 戴尔） | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 显示器 | 22 寸（联想 、戴尔） | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 打印机 | 得实 DS | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 串口服务器 | 4 口 | 个 | 1 |  |
| 23 | 软件部分 | 称重端管理软件 | 定制全功能 | 套 | 2 |  |
| 24 | 系统U8对接 | 用友系统 | 汽车衡过磅系统数据对接 | 次 | 1 |  |
| 25 | 线缆耗材 |  | 线材跟立柱 | 批 | 1 |  |

# 6、检验（检验工作在招标方现场进行）

6.1 投标方负责汽车衡的安装调试及第一次强检工作，并出具检定证书；

6.2 汽车衡的操作应由投标方人员承担。投标方也可邀请招标方人员进行操作，但投标方应承担一旦出现的异常性责任；

6.3 设备出厂前需要100T砝码满量程调试，并提供设备生产企业有效期内的砝码校准证书；

6.4 对验收试验的设备招标方有权对其不够完善之处提出修改要求，投标方应予妥善解决；

6.5对验收结果应由投标方提交验收测试报告，由双方签字确认。

# 7、培训

投标方应在设备验收后在现场培训司磅员、维修人员和其他人员，不少于两个工作日，培训计划需经招标方认可，教材应为中文，内容应与所提供设备一致，教授人员应具备多年的操作及维修经验；

8、备件、工具

# 投标方应为招标方推荐两年内设备所需备件的名称、规格型号和数量，并报价，供招标方参考，此项费用不包括在投标价内。投标方随机免费提供一套设备保养、维修所需专用工具及检测仪表。

# 售后服务

1、提供为期12个月（从工程验收合格之日起开始计算）的整机质保期服务，包括传感器等所有零件，并提供终身无偿专业咨询。中标方对整机的全部设计终生负责，在寿命期限内，因设计缺陷发生的问题中标方将无偿提供零件和免费修理；

2、设备发生故障后乙方服务人员要保证及时到达现场，提供免费技术支持；

3、对甲方急需的备件，乙方要保证小件24小时、大件一周内提供给甲方。如果元件含有控制程序时，则乙方提供的备件内应含有相应的控制程序和调试服务。

合同模板

- 投标即默认我司合同模板

XXX设备购销合同

甲方（采购方）：山东金宝电子有限公司

山东金都电子材料有限公司

金宝电子（铜陵）有限公司

乙方（供货方）： XXX公司

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，就甲方向乙方购买以下设备达成如下协议：

- 设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）：xxx（￥:xxx元） |  |  |  |  |  |  |
| 含xx%增值税、运费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点、时间、方式

1.交货地点：XX省XX市XX路XX号；

2.交货时间：合同生效后，XX日之前货到甲方指定地点；

3.运输方式、运输责任及运输费用负担：乙方负责到甲方工厂的包装、装卸货、运输及保险费用。

三、付款方式

1.预付款：签订合同，甲方以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 做为预付款，即RMB XX元，（大写）：人民币XX 万元整），乙方10个日历日内开具等额的增值税发票交付甲方；

2.发货款：设备制作完成后，乙方提前10个日历日通知甲方，甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 的款项，即RMB XX 元，（大写）：人民币XX万元整）；

3.验收款：设备安装调试完成，收到乙方开具的剩余全额增值税专用发票后，甲方10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX% 的款项，即RMB XX元，（大写）：人民币XX万元整）；

4.保固款：质保期期满后，双方确认无任何纠纷 15日历日内，甲方支付乙方合同总价的XX %的款项，即RMBXX元，（大写）：人民币XX万元整）。

（以上付款方式根据中标通知书）

四、安装、调试和验收

1.乙方负责设备安装及调试，负责卸车、吊装、搬运、报检及产生的费用；甲方负责水、电供应及产生的费用（或根据洽谈），且指定接口位置；

2.安装调试时间：至XX年XX月XX日前安装及调试完成，甲方配合乙方调试；

3.验收标准：双方共同依据设备技术标准进行设备的验收；

4.乙方可将剩余材料、自带用于调试的工具带出厂区；

5.乙方指定xxx为安装现场安全管理负责人，电话：xxx，身份证号码：xxx，安全管理资格证书：xxx。相关人员应持有相应的作业证书。

五、设备技术标准

1.以《技术附件》文件为准（若无技术附件，此项可列入技术要求），乙方必须保证合同标的产品的质量符合相关参数的要求，标的产品所使用的零配件需与规定的一致，否则按违约处理；

2.乙方保证所交付的设备排放标准满足国家及甲方所在地的最新环保标准，否则按违约处理。

六、培训与售后服务

1.乙方负责免费对甲方技师的技术培训，并能使甲方技师达到独立操作及维护保养能力的水平，甲方指定机械、电气技师的具体人员，参与设备安装、调试的过程；

2.保固期为设备验收合格后的12个月（以甲方出具的验收单为准）；

3.在保固期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方通知后2小时之内响应，24小时之内到甲方工厂免费修理或替换该缺陷部品或设备（易损件和因甲方原因造成的损坏除外）。若乙方不能于24小时之内进行修理或替换，则甲方自行或由第三方排除故障，其费用和责任由乙方负责。因质量问题造成甲方的损失由乙方负责，并从质保金中扣抵，不足部分乙方仍需赔偿。

七、安全事项

乙方在设备安装调试过程中，应遵循国家有关规定和甲方安全规章制度，服从甲方管理，并签订《安全施工协议》，若由于乙方责任造成人身伤害或财产损失，全部由乙方自行承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权从货款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿。

八、违约责任

1.非甲方原因，乙方未按约定时间完成设备交付、安装调试，每迟延一天向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，甲方有权直接解除合同而无需承担任何责任；

2.乙方未按合同约定履行义务或设备未达到合同要求，除其他条款已有约定外，还应按合同总值的20%向甲方支付违约金，乙方需赔偿由此给甲方造成的直接损失，甲方有权自应付款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿，甲方有权直接解除合同，且无需承担任何责任，乙方须返还甲方前期支付的所有费用。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力不能全部或部分履行本合同义务时，应及时采取合理措施避免损失的进一步扩大并以传真、电话等最快方式通知另一方，经合同另一方认可后，发生不可抗力的一方可全部或部分免除因该不可抗力导致的合同迟延或不能全部或部分履行的责任。双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同条件相应延伸，如果不可抗力事故持续九十天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

十、知识产权

1.乙方保证：设备不存在任何知识产权、所有权权利瑕疵，该设备及设备的销售不存在知识产权、所有权侵权行为。

2.侵权保证：当出现乙方设备及设备销售知识产权侵权情形（包括因甲方使用该设备而构成对他人知识产权侵犯为由被提起诉讼、仲裁或其它赔偿请求时），乙方应承担全部赔偿责任。

十一、争议解决条款

本合同履约地：山东省招远市

履行本合同的过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，由合同履约地人民法院裁决。

十二、 反贿赂

乙方承诺坚决杜绝向甲方业务人员及亲属赠送财物的贿赂行为，若有此行为，乙方同意按合同总额的50%，向甲方支付违约金并赔偿甲方损失，甲方有权从货款中直接扣除、解除合同并取消供货商资格。

- 保密

任何一方不得向第三方透露因签订本合同获得和知晓的对方的商业秘密。商业秘密包括双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议等文件中所包含的一切信息、客户名单、采购数据、定价政策、财务资料、进货管道等。

十四、其它

1.本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，自双方签字盖章之日起生效；

2.所有附件均须双方签字盖章，为本合同不可分割的一部分；

3.任何对本合同的修改和/或补充，必须以书面形式经双方共同签字盖章后，方具有法律效力。

甲方：山东金宝电子有限公司（章） 乙方：XX
单位地址：招远市国大路268号      单位地址：XX
委托代理人签字：                 委托代理人签字：

签字日期：                       签字日期：

电 话：                           电 话：
开户银行：工商银行招远支行       开户银行：

账 号：1606 0217 0902 4200 204    账 号：

税 号：9137 0000 6134 2205 47     税 号：

技术附件

- 技术要求

- 设备或布置图纸（若有）

- 以下空白

甲方合同章                               乙方合同章